Anexa 1

Declarație privind respectarea principiului DNSH

Subsemnatul/a..............., posesor al CI seria......., nr. ....., eliberată de ........, CNP ......... , în calitate de reprezentant legal al ................, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:

- Oferta transmisă in cadrul  Planul Național de Redresare și Reziliență , Granturi pentru Digitalizarea Universităților avand ca beneficiar Universitatea Titu Maiorescu pentru proiectul “Digitalizarea UTM și pregătirea profesiilor digitale ale viitorului – UpDigitalUTM”, cod 215961572 respectă în integralitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01).

- Astfel, produse ofertate de................. nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a) atenuarea schimbărilor climatice;

(b) adaptarea la schimbările climatice;

(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

(d) tranziția către o economie circulară;

(e) prevenirea și controlul poluării;

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

- Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Reprezentant legal Ofertant

Nume și prenume .................................................................

Dată ................................................

Anexa 2 Model orientativ declarație pe proprie răspundere

OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)

(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE

Privind evitarea conflictului de interese

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Subsemnatul/a ............................., CNP ........................... în calitate de reprezentant legal al............................................., referitor la procedura de achiziție ........................................, derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. ....................... pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

- mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai

sus.

- mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care:

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat,

- să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau

- să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.

- să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II,

- să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

Subsemnatul/a ............................ declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

(numele și funcția)

(data)

(semnătura)

Anexa 3

Model formular propunere tehnica

- Descriere produse ofertate

| Specificatii tehnice solicitate in caietul de sarcini |  | Propunerea tehnica |  | Trimiteri la documentatia tehnica corespunzatore (prospect/catalog/ brosura/manual/fișă tehnică etc.) Exemplu: conform cu fișa tehnică cu titlul.... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată |  |  |  |  |
| Cod produs: | Denumire produs/ Model, incl an lansare versiune (dacă este aplicabil) | Cod produs: | Denumire produs/ Model, incl an lansare versiune (dacă este aplicabil) |  |
| Specificatii tehnice solicitate |  | Specificatii tehnice ofertate |  |  |
| CARACTERISTICĂ TEHNICĂ. Descriere/Specificații. 1. Sistem purtabil pentru achiziție și analiză semnale neurofiziologice EEG–fNIRS, minim 16 canale I. Descriere generală Sistem integrat, purtabil (wearable), conceput pentru utilizare direct pe corpul utilizatorului, destinat achiziției simultane de semnale EEG și fNIRS, pentru educație și cercetare avansată și aplicații experimentale în neuroștiințe, interfețe creier–calculator (BCI), neuroergonomie și bioinginerie. Sistemul trebuie să permită utilizare mobilă, transmisie wireless a datelor și integrare cu platforme software de analiză offline și online. II. Specificații tehnice Model de referință: NAUTILUS PRO FLEXIBLE - 16 CHANNELS with fNIRS (16 canale cu fNIRS) sau echivalent - Amplificator EEG purtabil - Amplificator EEG purtabil, flexibilitate așezare electrozi, greutate sistem amplificator pe casca <150g (fără elemente de electrozi EEG si fNIRS) - Număr canale EEG: minim 16 - Rezoluție: minim 24 biți - Frecvență de eșantionare sincronă pe toate canalele EEG: minim 250 Hz și/sau 500 Hz - Nivel zgomot redus : < 0.6 µV RMS pentru frecvențe între 1 şi 30 Hz (la senzitivitatea cea mai ridicată) - Nivele de senzitivitate selectabile software; cea mai ridicată senzitivitate <±190 mV - Frecvență de eșantionare fNIRS: minim 10 Hz - Senzor integrat: minim accelerometru triaxial - Alimentare: baterii Li-Ion reîncărcabile, cu încărcare facilă (inclusiv compatibilitate Qi sau echivalent). Minim 8 ore de înregistrare continuă care asigură culegerea sincronă, reala, a datelor EEG si fNIRS. - Transmisie date: wireless - Certificări: dispozitiv medical conform standardelor FDA/standard medical pe piața UE sau echivalent - Accesorii incluse minim: - stație de bază (base station); - cablu USB pentru stația de bază; - stație de încărcare; - cablu USB pentru stația de încărcare; - adaptor alimentare tip Europa; - cablu trigger pentru intrări externe; - carcasă de transport; - documentație de utilizare (format tipărit și electronic); - accesorii pentru curățare. - Electrozi EEG și consumabile minim: - minim 1 set de minim16 electrozi EEG Ag/AgCl cu suporturi dedicate/inele de fixare - Accesorii de curățare pentru electrozi - Minim 1 bucată seringă pentru aplicare gel EEG - Gel EEG conductiv, minim 7 bucăți de minim 200 g - Căști EEG compatibile EEG–fNIRS - minim 3 căști EEG pentru adulți, compatibile cu sistemul EEG – fNIRS - Poziții electrozi: minim 74 poziții, sistem extins minim 10 - 20 + poziții intermediare (minim 86 poziții intermediare) - Dimensiuni: minim trei mărimi diferite (S: minim 50-54 cm, M: minim 54-58 cm, L: minim 58-62 cm) - Dotări pentru fiecare cască minim: - curea bărbie; - suport occipital cu prindere velcro sau echivalent; - orificii pentru electrozi minim 2 mm; - suporturi dedicate pentru senzori fNIRS (minim 20 poziții, amplasabile la nivelul cortexului motor și al cortexului frontal); - suporturi magnetice pentru splittere; - minim 2 suporturi pentru cabluri; - Asamblare configurată pentru minim 16 canale EEG și 8 canale fNIRS, minim pe casca de dimensiune M. - Sistem fNIRS - Senzor fNIRS: configurație cu minim 8 canale - minim 1 modul senzor fNIRS pentru achiziția semnalelor de oxigenare cerebrală, cu minim 8 canale - Componente incluse minim: - 1 unitate senzori fNIRS; - 8 emițătoare de putere mare și 8 emițătoare de putere redusă; - 2 receptoare dedicate; - 2 baterii dedicate și 1 încărcător baterii; - 1 sursă alimentare pentru încărcător baterii; - 1 suport magnetic pentru cască EEG (tip g.GAMMAcap sau echivalent) - 1 carcasă/suport pentru dispozitiv fNIRS, compatibilă cu configurații de 8, 16 sau 32 canale; - 1 carcasă/suport pentru dispozitiv fNIRS, compatibilă cu configurație de 64 canale - 1 carcasă/suport pentru dispozitiv fNIRS flexibil, compatibilă cu configurații de 8, 16 sau 32 canale - 1 carcasă/suport pentru amplificator EEG purtabil - 1 dongle pentru transmisia datelor (interfață de comunicație wireless sau echivalent) - 1 carcasă de transport pentru modul senzor fNIRS; - documentație de utilizare (format electronic); - Sistemul trebuie să permită extindere și configurare modulară (minim 8 / 16 / 32 canale sau echivalent) - Software – pachet integrat Sistemul trebuie să fie livrat cu minim 1 pachet software integrat pentru achiziție, control, analiză și vizualizare biosignale, destinat utilizării educaționale și cercetării avansate, care să includă cel puțin (minim) următoarele componente sau echivalent: 1. Platformă software principală - platformă software unificată pentru acces, configurare și control al sistemelor EEG/fNIRS/BCI; - interfață principală de utilizare pentru gestionarea dispozitivelor și a sesiunilor de achiziție. 2. API-uri și instrumente de dezvoltare - API-uri de programare pentru integrare și dezvoltare aplicații personalizate, compatibile cu sau echivalent: - C/C++, - .NET, - Python, - MATLAB & Simulink; - documentație și biblioteci de dezvoltare incluse. 3. Achiziție și înregistrare date - aplicație software pentru achiziția și înregistrarea datelor EEG și/sau fNIRS (versiune completă); - suport pentru vizualizare în timp real a semnalelor. 4. Configurare montaj și conversie date - instrument software pentru crearea, editarea și gestionarea montajelor de electrozi/senzori; - instrument software pentru conversia și exportul datelor în formate standard utilizabile în analiză offline. 5. Software pentru analiză offline biosignale - aplicație software pentru analiza offline a biosignalelor (EEG/fNIRS), care să permită ambele variante: - utilizare în MATLAB sau echivalent; - utilizare în variantă stand-alone, fără necesitatea MATLAB sau echivalent; - licență single workstation sau single user inclusă, compatibilă cu utilizarea educațională și de cercetare avansată. 6. Software profesional pentru vizualizare și procesare în timp real - aplicație software avansată care permite: - importul datelor de la amplificatoare EEG compatibile; - vizualizarea semnalelor în timp real; - utilizarea de toolbox-uri, modele și biblioteci de blocuri pentru procesare; - licență single workstation sau single user inclusă, compatibilă cu utilizarea educațională și de cercetare. 7. Software de control pentru stimulare (unde este cazul) - aplicație software pentru controlul stimulării electrice; - suport pentru stimulare de tip FES (Functional Electrical Stimulation); - interfețe API dedicate pentru controlul modulelor de stimulare, compatibile cu: - MATLAB sau echivalent; - C/C++ sau echivalent. Cerințe generale software - toate licențele software necesare utilizării complete a sistemului trebuie să fie incluse în ofertă; single-user sau single-workstation, compatibile cu utilizarea educațională și de cercetare; - software-ul trebuie să fie compatibil cu sisteme de operare uzuale și cu medii de dezvoltare moderne; - pachetul software trebuie să permită utilizarea integrată a sistemelor EEG și fNIRS, precum și dezvoltarea de aplicații BCI. - Sistemul ofertat trebuie să fie compatibil cu utilizarea în medii MATLAB + Simulink (versiune recentă) sau echivalent - Licențele MATLAB + Simulink nu sunt incluse în sistem şi cad în sarcina Beneficiarului privat.. 2. Sistem purtabil pentru achiziție EEG și aplicații BCI (Brain–Computer Interface), minim 8 canale I. Descriere generală Sistem EEG purtabil (wearable), destinat achiziției semnalelor electroencefalografice și utilizării în educație și cercetare avansată și aplicații experimentale în domeniul interfețelor creier–calculator (BCI), neuroștiințe aplicate, neurotehnologii și instruire avansată. Sistemul trebuie să permită utilizare mobilă, transmisie wireless și integrare cu aplicații software educaționale și de dezvoltare. II. Specificații tehnice Model de referință: Unicorn Hybrid Black & software sau echivalent - Amplificator EEG mobil/purtabil (wearable) - minim 1 Amplificator EEG purtabil, compact, cu greutate mai mică de 60g. - Senzitivitate mai mică de ± 800 mV - Include giroscop si accelerometru, ambele pe 3 axe. - Număr canale EEG: minim 8. In cuplaj DC cu rezoluție minima de 24 biti. Frecvență de eșantionare minim 250Hz/canal. - Tip electrozi: EEG compatibili cu sistemul. Electrozii pot fi utilizați atât în modul uscat cât și cu gel pentru maximizarea rezultatelor aplicațiilor educaționale. - Electrozi adezivi compatibili pentru referință și masă. - Transmisie date: wireless (Bluetooth sau echivalent) - Alimentare: baterie reîncărcabilă; timp de funcționare > 3ore in modul de achiziție si transmitere wireless de pe casca. - Interfață comunicație: dongle wireless dedicat sau echivalent - Utilizare: minim aplicații BCI, achiziție EEG în timp real - Certificare CE sau echivalent - Accesorii EEG incluse Sistemul trebuie să includă minim: - 1 cască EEG compatibilă (mărime medie sau echivalent); - 8 electrozi EEG dedicați; - electrozi adezivi de unică folosință (minim 2 pachete de minim 50 bucăți fiecare); - gel EEG conductiv (minim 2 × 200 ml); - 1 cablu USB pentru încărcare; - 1 dongle Bluetooth sau echivalent pentru comunicație; - Software de bază (pachet integrat) Sistemul trebuie să includă minim 1 mediu software unitar (pachet integrat, software de bază în care sunt încorporate/adăugate oricare alte componente software pe baza de licență achiziționată) pentru minim: - achiziție și înregistrare date EEG; - control dispozitiv; - vizualizare semnale EEG în timp real; - dezvoltare aplicații BCI. Pachetul software trebuie să includă minim: - aplicație de tip Recorder; - API-uri pentru dezvoltare (minim C/C++, .NET sau echivalent); - instrumente de dezvoltare (Dev Tools sau echivalent); - aplicații educaționale și demonstrative (ex. jocuri cognitive, aplicații interactive, minim Platformer, Brain Buddy, Puzzle sau echivalent). - Module software suplimentare Sistemul trebuie să permită și să includă minim: - Software specializat pentru paradigme ERP/P300 sau echivalent, destinat achiziției și analizei semnalelor EEG în aplicații de interfață creier–calculator (BCI), compatibil cu sistemul EEG ofertat; - Software pentru verificarea calității semnalului EEG și a contactului electrozilor, compatibil cu sistemul EEG ofertat. - Kituri educaționale avansate - Sistemul trebuie să includă minim 1 kit educațional pentru instruire și aplicații EEG/BCI (configurație mini) care să permită utilizarea simultană de către mai mulți utilizatori/studenți, incluzând minim sau echivalent: Componente hardware minim: - 4 amplificatoare EEG purtabile (greutate <60g/amplificator; Senzitivitate mai mică de ± 800 mV; giroscop si accelerometru, ambele pe 3 axe; timp de funcționare baterie >3ore pentru transmitere wireless a datelor; minim 8 canale în cuplaj DC cu rezolutie minima de 24 biti. Frecvență de eșantionare minim 250Hz/canal.), destinate aplicațiilor educaționale și experimentale; - 4 seturi de electrozi EEG, fiecare set fiind compus din minim 8 electrozi EEG per dispozitiv (Electrozii pot fi utilizați atât în modul uscat cât și cu gel pentru maximizarea rezultatelor aplicațiilor educaționale); - 4 interfețe wireless (dongle Bluetooth sau echivalent) pentru transmisia datelor; - 4 cabluri USB pentru încărcarea dispozitivelor EEG. Software inclus minim: - 4 licențe software pentru achiziția și vizualizarea semnalelor EEG; - 4 × aplicații software educaționale de tip BCI (ex. aplicații de tip speller sau echivalent); - 4 × API-uri software pentru dezvoltare în Python; - 4 × interfețe software pentru integrare cu medii de modelare și simulare (ex. Matlab & Simulink sau echivalent). Consumabile EEG minim: - 8 pachete (minim 50 buc/pachet) electrozi EEG adezivi de unică folosință; - 8 recipiente (cel puțin 200g/recipient) de gel EEG conductiv, destinate utilizării didactice și experimentale. Cerințe generale minim: - Kitul educațional trebuie să permită utilizarea în paralel de către minim 4 utilizatori/studenți; - Toate componentele hardware și software necesare funcționării complete trebuie să fie incluse în ofertă, fără a necesita achiziții suplimentare; - Kitul trebuie să fie compatibil cu sistemul EEG principal ofertat și cu platformele software asociate. - Sistemul trebuie să includă minim 1 kit integrat EEG/BCI pentru evaluare, verificare și aplicații educaționale aferent Software pentru verificarea calității semnalului EEG și a contactului electrozilor, compatibil cu sistemul EEG ofertat, incluzând minim sau echivalent: Componente hardware minim: - 1 amplificator EEG purtabil, destinat achiziției semnalelor EEG în aplicații educaționale și experimentale; - 1set de electrozi EEG, compatibil cu amplificatorul EEG; - 1 set de electrozi EEG adezivi; - 1 interfață wireless (dongle Bluetooth sau echivalent) pentru transmisia datelor; - 1 cablu USB pentru încărcarea amplificatorului EEG. Software inclus minim: - 1 licență software pentru achiziția și vizualizarea semnalelor EEG; - 1 aplicație software pentru verificarea calității semnalului EEG și evaluarea funcționării sistemului (tool/instrument de tip „signal check” sau echivalent). Cerințe generale minim: - Kitul trebuie să permită testarea, calibrarea și verificarea funcționării sistemului EEG înainte și în timpul utilizării; - Toate componentele hardware și software necesare funcționării complete trebuie să fie incluse în ofertă, fără a necesita achiziții suplimentare; - Kitul trebuie să fie compatibil cu sistemul EEG principal și cu platforma software asociată. - Compatibilitate software extinsă Sistemul trebuie să permită utilizarea în medii de dezvoltare și analiză avansată, inclusiv minim: - compatibilitate cu MATLAB + Simulink (versiuni recente) sau echivalent - MATLAB + Simulink nu sunt incluse în sistem. - integrare cu medii de simulare și procesare semnale; - utilizare în proiecte educaționale și de cercetare. - Alte componente incluse minim: - 1 set suport (consumabile) de electrozi EEG pentru sistemul purtabil, compatibili cu sistemul de achiziție EEG ofertat, destinat înregistrărilor EEG de tip dry (uscat) sau cu gel conductiv, format din minim 8 electrozi, furnizat ca set de rezervă pentru înlocuirea electrozilor aferenți sistemului purtabil.. Cerințe privind compatibilitatea și interoperabilitatea celor două Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată Cele două sisteme ofertate, respectiv Sistem purtabil pentru achiziție și analiză semnale neurofiziologice EEG–fNIRS, minim 16 canale și Sistem purtabil pentru achiziție EEG și aplicații BCI (Brain–Computer Interface), minim 8 canale, trebuie să fie compatibile și interoperabile, astfel încât să poată fi utilizate în cadrul aceleiași infrastructuri educaționale și de cercetare, fără a fi necesare achiziții suplimentare de hardware sau software. Compatibilitatea trebuie să fie asigurată cel puțin la următoarele niveluri: - compatibilitate software, prin posibilitatea utilizării acelorași sau interoperabile platforme de achiziție, vizualizare, procesare și analiză a semnalelor neurofiziologice; - compatibilitate la nivel de date, prin utilizarea unor formate de date standard sau prin posibilitatea de conversie și integrare a datelor EEG și/sau fNIRS între sisteme; - compatibilitate funcțională, astfel încât cele două sisteme să poată fi utilizate complementar în activități didactice, experimentale și de cercetare (ex. scenarii comparative, utilizare paralelă, aplicații BCI și analize multimodale); - compatibilitate cu medii de dezvoltare comune (ex. MATLAB + Simulink sau echivalent, limbaje de programare și API-uri dedicate), fără limitări artificiale impuse de producător.. |  |  |  |

- Descriere servicii complete la livrare:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Descriere servicii complete la livrare | Descriere servicii complete la livrare |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta precizarile din normele si legislatia aplicabila produselor livrate si serviciilor prestate. Furnizorul isi asumă responsabilitatea si prezinta garantia livrarii și instalării produselor ofertate la locul destinat functionarii, respectiv Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată, la locația din Calea Văcăreşti nr.189, Clădirea M, sector 4, Bucureşti. Livrarea produselor ofertate va fi realizata la sediul Beneficiarului privat. Furnizorul va oferi servicii profesionale de instalare, testare, punere în funcțiune a produselor și training/instruire. Instalarea, testarea, punerea in funcțiune și training/instruirea vor fi realizate de furnizor, fără costuri suplimentare, in prezenta reprezentanților beneficiarului privat si ai furnizorului. La locația proiectului, Furnizorul va asigura și o persoană specializată/echipă specializată necesară pentru punerea în funcțiune a echipamentelor livrate și demonstrarea funcționalității si a performanțelor asumate prin contract, respectiv pentru realizarea activităților de instalare, testare, punere în funcțiune a produselor și training/instruire. Durata totală sesiuni de training/instruire aferente/număr estimat de cursanți:. minim 8 ore/minim 6 cursanți. Furnizorul va elibera certificate cursanților care urmează sesiunea/sesiunile de training/instruire. | (Asumare de către ofertant a specificațilori solicitate în caietul de sarcini și descriere servicii complet la livrare) |

- Termen pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune a produselor și training/instruire:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - termen pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune a produselor și training/instruire | Termen propus pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune a produselor și training/instruire |
| --- | --- |
| Termenul solicitat pentru livrare, instalare, testare, punere in funcțiune a produselor și training/instruire este de maxim 42 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare. Instalarea, testarea, punerea in funcțiune a produselor și training/instruirea se vor efectua de personalul Furnizorului. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Termen propus pentru livrare, instalare, testare, punere in functiune a produselor și training/instruire) |

- Documente livrare produse:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini - Documente la livrare produse solicitate | Documente la livrarea produselor ofertate |
| --- | --- |
| Livrarea produselor: produsele trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate, iar la livrare să fie însoțite de: • Certificatul de garanție; • Declarație/certificat de conformitate; • Avizul de însoțire a mărfii; • Licente software (dacă este cazul); • Documente însoțitoare (Ex. Manuale tehnice, instrucțiuni de operare și mentenanță, fișe tehnice etc.) - vor fi prezentate în limba romană. Dacă sunt redactate și în alte limbi decât limba română, ofertanții au obligativitatea să le prezinte și traduse în limba română de către un traducător autorizat. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Documente la livrarea produselor ofertate) |

- Recepția și Plata. Perioada garantie produse. Garantia produselor, întreținere și service:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini – Recepția și Plata. Perioada garantie produse solicitată. Garantia produselor, întreținere și service solicitate | Recepția și Plata. Perioada garantie produse ofertată. Garantia produselor, întreținere și service ofertate |
| --- | --- |
| Produsele ofertate trebuie sa fie noi (nefolosite), de cea mai bună calitate, cu performanțe tehnologice de ultimă generaţie și realizate în concordanță cu reglementările și standardele interne și internaționale valabile în prezent, standarde care vor fi menționate în ofertă. Receptia produselor livrate se va efectua dupa instalare, testare, punere in funcțiune și training/instruire. Receptia se finalizeaza prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie Calitativa si Punere in Functiune, semnat de ambele parti. In baza acestui document, furnizorul va emite factura pentru produsele livrate, urmand ca plata sa fie efectuata de Beneficiarul privat conform clauzelor contractuale. Furnizorul va asigura garanția comerciala a produselor, garanție comercială uzuală conform legii, astfel: Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată Garanție. 1. Sistem purtabil pentru achiziție și analiză semnale neurofiziologice EEG–fNIRS, minim 16 canale; minim 12 luni. 2. Sistem purtabil pentru achiziție EEG și aplicații BCI (Brain–Computer Interface), minim 8 canale; minim 6 luni. Garanția produselor este cea solicitată prin prezentul caiet de sarcini, perioadă care va curge de la data semnării Procesului Verbal de Recepție Calitativa si Punere in Funcțiune. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure și permanente și/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție. Produsele/componentele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija și pe cheltuiala furnizorului sau se înlocuiesc cu alte produse noi identice sau superioare calitativ în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către furnizor a actului de sesizare. În cazul imposibilității reparației sau înlocuirii pieselor defecte, se va înlocui deci întreg produsul, iar actul de sesizare se poate transmite prin e-mail. După efectuarea reparației și punerea în funcțiune a echipamentului, între furnizor și beneficiarul privat se întocmește un proces-verbal de remediere a defecțiunii, iar perioada de garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata totală a imobilizării. | (Asumare de către ofertant a specificațiilor solicitate în caietul de sarcini și Recepție și plată, perioadš de garanție produse ofertate, garanția produselor, întreținere și service ofertate) |

- Condiții de plată. Durata contractului:

| Specificații solicitate în caietul de sarcini – condiții de plată, durata contractului | Condiții de plată ale ofertantului. Durata contractului |
| --- | --- |
| Condiții de plată: in baza facturii emise de Ofertant (Furnizor), transmise prin sistemul e-Factura (valabil pentru operatorii economici înregistrați în Romania), cu conditia efectuarii receptiei cantitative și calitative, respectiv punerii în functiune, consemnate prin procese verbale semnate de ambele părți. Plata se va realiza in termen de 30 zile de la data emiterii facturii de către Furnizor și comunicării către Beneficiarul privat. Beneficiarul privat isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de transfer conform PNRR, asumandu-si toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de transfer. Durata contractului: de la data semnării până la data efectuării ultimei plăti. | (Asumare de către ofertant a specificațilori solicitate în caietul de sarcini și condiții de plată și durata contractului) |

Ofertant,

…………………………….

Semnatura si ștampila

OPERATOR ECONOMIC							                      Anexa 4

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre:  Universitatea  Titu  Maiorescu

Adresa:	Calea Vacaresti nr.187, sector 4, Municipiul Bucuresti,

tel:  021 325 2164,

fax: 021 316 1646

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizăm .........................................................................................................................................................,

(denumirea produselor)

pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei - Lei) la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei - Lei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în baza comenzii ferme primite de la achizitor, la termenul din oferta noastră, respectiv de _______________zile.

(in litere si cifre)

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de ____________________, legal autorizat sa semnez   (semnatura) oferta pentru si in numele _________________________(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant / Lider de asociere,…............. …………………(numele operatorului economic)

Anexa 4a

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru produsele din oferta

| Nr. Crt. | Denumirea Produsului* | Cod produs de la fabricant/ Versiune** licență | Denumire Fabricant, tara de origine | Cantitatea (bucată /sistem) | Pretul Unitar (fara TVA) | Pretul Total (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lei | Lei |
| 1 | Sistem purtabil pentru achiziție și analiză semnale neurofiziologice EEG–fNIRS, minim 16 canale |  |  | bucată/sistem |  |  |
| n* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sistem purtabil pentru achiziție EEG și aplicații BCI (Brain–Computer Interface), minim 8 canale |  |  | bucată/sistem |  |  |
| n* |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată | - | - | bucăți/sisteme Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată | - | (preț total Sisteme integrate EEG–fNIRS și BCI pentru educație și cercetare avansată |

*) acolo unde se aplică, se vor specifica toate componentele si accesoriile ce alcatuiesc produsul/produsele astfel incat sa rezulte corespondenta cu descrierea din propunerea tehnica

**) acolo unde se aplică

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)